Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego nr 14/DBN/12/2023

FORMULARZ OFERTOWY
proszę nie zmieniać treści i układu formularza ofertowego

- Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytet SWPS

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

NIP: PL 118-01-97-245 REGON: 011947981

www.swps.pl

- Nazwa i adres Oferenta

nazwa/imię i nazwisko:

adres:

numer tel.:

adres e-mail:

osoba do kontaktu w sprawie oferty:

(imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu)

REGON:

NIP: 	(dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych)

PESEL: 	(dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/DBN/12/2023 dotyczące dostawy fabrycznie nowej aparatury badawczej, szczegółowo opisanych w załączniku numer 2 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia, w ramach projektu Wpływ rozumienia posiadanej władzy i związanej z tym reaktywności sercowo-naczyniowej na twórcze rozwiązywanie problemów, w konkursie: SONATA 17, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, składam niniejszą ofertę:

| opis | Cena za dostawę 1 sztuki [zł brutto] | Ilość sztuk | OFERTA CENOWA za dostawę [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH |  | X 1 | Cena: __________________ PLN Słownie: ________________ w tym kwota VAT: 0,00 PLN |
| SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO |  | X 1 | Cena: __________________ PLN Słownie: ________________ w tym kwota VAT: 0,00 PLN |
| WZMACNIACZ DO POMIARU IMPEDANCJI KLATKI PIERSIOWEJ |  | X 1 | Cena: __________________ PLN Słownie: ________________ w tym kwota VAT: 0,00 PLN |
| SYSTEM POMIAROWY EKG Z ANALIZĄ RYTMU SERCA |  | X 1 | Cena: __________________ PLN Słownie: ________________ w tym kwota VAT: 0,00 PLN |

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY PODATKU VAT:

- Wykonawca □ jest/ □ nie jest* podatnikiem VAT

- Dla celów podatku VAT Wykonawca jest podmiotem □ krajowym/ □ zagranicznym*

* zaznaczyć właściwe

□ Oświadczam*, że będę rozliczał się na podstawie umowy cywilnoprawnej poza działalnością gospodarczą.

* zaznaczyć o ile dotyczy sytuacji Oferenta

W przypadku rozliczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej poza działalnością gospodarczą cena wskazana w formularzu stanowi całkowitą kwotę, obejmującą wynagrodzenie Wykonawcy oraz należne daniny publicznoprawne, które podlegają zapłacie.

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w zapytaniu ofertowym nr 14/DBN/12/2023.

- W cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z dostawą i  realizacją zamówienia.

- Akceptuję proponowane przez Zamawiającego Istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania oferty.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformowałem pisemnie i uzyskałem zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Oferenta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

____________________________________

podpis Oferenta

Załączniki do Formularza ofertowego:

      - Szczegółowy opis oferowanego produktu

      - Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym

- SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

| Aparatura do pomiaru cisnienia krwi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis techniczny (pojedynczego urządzenia) |  |  |  |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | Główne cechy urządzenia: | - Pomiar ciśnienia tętniczego: Urządzenie oferuje dokładne i nieinwazyjne pomiary ciśnienia tętniczego. - Komfort dla respondentów: Posiada podwójny mankiet na palce, który jest wygodny do noszenia dla osoby badanej - Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Urządzenie umożliwia ciągły pomiar ciśnienia krwi i generuje kontinuum krzywej ciśnienia tętniczego. - Łatwość obsługi: System jest intuicyjny w użyciu, co ułatwia pracownikom uczelni pracę z nim. - Zakres pomiarowy: Nadaje się do stosowania u dzieci (ok. 4–5 lat) i dorosłych pacjentów. - Urządzenie posiada dodatkowe parametry hemodynamiczne, takie jak CO, CI, SV, SI, SVR i SVRI. - Zintegrowane oprogramowanie: System musi współpracować z oprogramowaniem do analizy danych i platformą do akwizycji danych, co umożliwia zaawansowane badania w wielu dziedzinach naukowych. Zintegrowane oprogramowanie umożliwia w przyszłości rozbudowanie systemu o inne sygnały psychofizjologiczne |  |
| 2 | Kalibracja: | - kalibrowane przy użyciu standardowego mankietu na ramię umieszczonego na pacjencie. System automatycznie przeprowadza pomiar ciśnienia krwi w celach kalibracyjnych. - Proces kalibracji jest monitorowany i może być dostosowywany do potrzeb użytkownika. - Urządzenie wykorzystuje technikę "Penáz' principle" do pomiaru ciśnienia krwi na palcach, co umożliwia uzyskanie ciągłego i nieinwazyjnego sygnału ciśnienia. |  |
| 3 | Zgodność i aprobaty: | - Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa i jakości, takie jak Klasa bezpieczeństwa: II (IEC 60601) - Zgodność z normami: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 80601-2-30 - Dyrektywa 93/42/EEC (Klasa IIb) - Odporność na defibrylację |  |
| 4 | Pomiar ciśnienia tętniczego: | - Parametry klasyfikacji: Systoliczne (Sys), Diastoliczne (Dia), Średnie (Mean) [mmHg], Częstość tętna (Pulse) [bpm] Zakres pomiarowy: - Systoliczne (Sys): 40–250 mmHg (5,3–33,3 kPa) - Diastoliczne (Dia): 30–210 mmHg (4–28 kPa) - Średnie (Mean): 35–230 mmHg (4–30,6 kPa) - Dokładność pomiarów: ±5 mmHg (0,6 kPa) Ciśnienie wdmuchiwania (inflation pressure): - Typowe: 120 mmHg (16 kPa) - Minimalne: 30 mmHg (4 kPa) - Maksymalne: 300 ± 10 mmHg (41,3 kPa ± 1,3 kPa) - Limit nadmiaru ciśnienia (excess pressure limit): 300 ± 10 mmHg (40 kPa ± 1,3 kPa) - Czas odpowiedzi (response time): < 3 sekundy - Czas deflacji (deflation time): < 15 sekund |  |
| 5 | Wyjście (Output): | - Czułość: 5 µV/mmHg - Opóźnienie sygnału analogowego (Delay of analog out signal): 50 ms (stałe) |  |
| 6 | Akcesoria i komponenty: | - Podwójny mankiet na palce - jedna z każdej wielkości (L, M, S) L 24–28 mm, M 18–24 mm, S 10–18 mm - Mankiety na ramię - jedna z każdej wielkości. Dziecko (12-19 cm), mały dorosły (17-25 cm), dorosły (23-33 cm), duży dorosły (31-40 cm)) - Mankiety są programowo zakodowane na 150 godzin użytkowania. Wymagane jest aby w oprogramowaniu do nagrywania i analizy danych była możliwość określenia czasu pozostałego do użytkowania mankietu na palec. |  |
| 7 | Zasilanie: | - Zasilanie zewnętrzne za pomocą AC150A - Urządzenie może być zasilane z sieci elektrycznej. |  |
| 8 | Wartość dodatkowa: | Urządzenie musi być kompatybilne z jednostką główną do akwizycji danych |  |

| Aparatura do pomiaru impedancji (ICG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | Kanały: | - Liczba kanałów: 1 - Dostępne kanały: Kanał Z (Z(t)) |  |
| 2 | Filtracja sygnału: | - Pasmo przepustowe (Bandwidth): - Kanał Z: Filtr dolnoprzepustowy (LP): 1 Hz |  |
| 3 | Skalowanie sygnału: | - Kanał Z: Skalowanie: 5 V = 100 Ω, 1 V = 20 Ω |  |
| 4 | Zakres sygnału wyjściowego: | - Kanał Z: 1-200 Ω |  |
| 5 | Maksymalne parametry pracy: | - Maksymalna szerokość pasma (Bandwidth): DC – 100 Hz - Częstotliwość pracy: 100 kHz - Prąd wyjściowy: 4 mA RMS (skuteczna wartość średniokwadratowa), stały prąd sinusoidalny - Zakres napięcia wyjściowego: ±10 V |  |
| 6 | Źródło sygnału: | - Wymaga elektrody 4-żyłowej (4-lead electrode) do dostarczenia sygnału wejściowego. |  |
| 7 | Złącza wejściowe: | - Typ złącz wejściowych: 4-pin header type |  |
| 8 | Parametry dodatkowe: | - Urządzenie musi być dedykowane do pomiaru i analizy sygnału biopotencjałów związanego z aktywnością elektryczną organizmu. Wymagane jest aby posiadał specjalne filtry oraz skalowanie sygnału, co pozwala na precyzyjne monitorowanie sygnałów biopotencjałów w jednym kanale. Urządzenie jest używane w celu badań biomedycznych i analizy sygnałów elektromagnetycznych w badaniach klinicznych i naukowych. - Urządzenie musi być używane w połączeniu z innymi urządzeniami i interfejsami, co umożliwia pełne wykorzystanie jego możliwości w różnych zastosowaniach medycznych i naukowych - Wymagana jest kompatybilność z jednostką do akwizycji danych |  |

| Aparatura EKG (ECG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | Pomiary elektrokardiograficzne (EKG) | - Zakres pomiarowy amplitudy sygnału: 0.1 µV RMS (skuteczna wartość średniokwadratowa) - Zakres częstotliwości sygnału: 0.05 Hz – 35 Hz - Filtracja sygnału: - Filtr dolnoprzepustowy (HP): 1 Hz - Filtr górnoprzepustowy (LP): 35 Hz |  |
| 2 | Analiza rytmu serca: | - Pomiar rytmu serca: Obliczanie częstotliwości rytmu serca i wyświetlanie jej w osobnym kanale, wyrażonej w uderzeniach na minutę (BPM - beats per minute). - Pomiar interwału RR (odstępu między skurczami serca): Obliczanie odstępów RR i wyświetlanie ich w osobnym kanale, wyrażonych w sekundach (s). - Pomiar amplitudy fali R: Obliczanie amplitudy fali R i wyświetlanie jej w osobnym kanale, wyrażonej w miliwoltach (mV). |  |
| 3 | Dodatkowe elementy | - Urządzenie EKG z analizą rytmu serca musi być przeznaczone do monitorowania aktywności elektrycznej serca oraz analizy rytmu serca. Dzięki zdefiniowanym parametrom i algorytmom, jest w stanie mierzyć amplitudę fali R, częstotliwość rytmu serca oraz odstępy RR. - Kompatybilność z jednostką akwizycji danych |  |

| System akwizycji danych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Oferowane parametry techniczne |
| 1 | Główne cechy urządzenia: | - - System akwizycji danych z min. 16 wejściami analogowymi i 2 wyjściami analogowymi oraz 16 cyfrowymi wejściami/wyjściami - - Cyfrowe I/O: - Liczba kanałów: 16 - Poziomy napięcia: TTL, CMOS - Zewnętrzne wejście wyzwalające: TTL, kompatybilny z CMOS - - Wejścia analogowe: - Liczba kanałów: 16 - Absolutne maksymalne wejście: ±15 V - Operacyjne napięcie wejściowe: ±10 V - Rozdzielczość A / D: 16 bitów - Dokładność (% FSR): ±0,003 - Impedancja wejściowa: 1,0MOhm - Maksymalna częstotliwość próbkowania: 200 K próbek /s (400 K łącznie) - Wszystkie wejścia analogowe są wejściami różnicowymi Wyjścia analogowe: - Liczba kanałów: 2 - Maksymalne wyjście z akwizycją: 2 kanały - Zakres napięcia wyjściowego: ±10V - Rozdzielczość D/ A: 16 bitów - Dokładność (% FSR): ±0,003 - Wyjściowy prąd sterujący: ±5mA (maks.) - Impedancja wyjściowa: 100 Ohm - - Rozdzielczość A/D min 16 bit (wejście) - -D/A rozdzielczość min 16 bit (wyjście) - - Częstotliwość próbkowania co najmniej 200 kHz na kanał - - Zawiera oprogramowanie do analizy sygnałów - - Zawiera 2 analogowe kanały wyjściowe - Komunikacja z typowymi programami prezentacji sygnałów MATLAB, E-Prime, SuperLab, Presentation, Inquisit, DMDX, ERTS, DirectRT, PsyScope, PsychoPy, OpenSesame itp - Kompatybilny z systemem Windows - Możliwość późniejszej rozbudowy o następujące sygnały fizjologiczne: - Poziom tlenu we krwi, EKG,EGG,EDA,AMI, EMG/fEMG,PPG,LDF,EBI,RSP,MCE,EOG,SKT,STM ,EEG,ERS,HLT,OXY. - System może natywnie łączyć się ze wzmacniaczami przewodowymi, jak również wzmacniaczami bezprzewodowymi (zapis danych przy minimum 2kHz na kanał) - Oprogramowanie obsługuje język skryptowy do niestandardowej analizy i przetwarzania zbiorczego - Oprogramowanie obsługuje protokół oparty na TCP / IP i XML / RPC do przesyłania danych sieciowych, dzięki czemu dane mogą być przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym do innych urządzeń - Programowa kontrola ustawień filtra sprzętowego wzmacniacza - Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać typ sygnału i oferować pochodne miary dla podłączonych wzmacniaczy - Wspólny system uziemienia |  |

__________________________________

podpis Oferenta

- Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM

Jako Oferent starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu nr 14/DBN/12/2023 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, przez które rozumie się: wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem.               Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, a w szczególności:

- Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

______________________________________

podpis Oferenta lub wszystkich członków konsorcjum

(w przypadku ofert składanych w konsorcjum)

Cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wraz z ewentualnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi (tj. stanowi całkowitą kwotę, obejmującą wynagrodzenie Wykonawcy oraz należne daniny publicznoprawne). W przypadku realizacji usługi przez osobę fizyczną kwota określona w ofercie stanowi kwotę brutto-brutto.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku ofert wspólnych składanych w konsorcjum Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym musi zostać podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum.